麻醉机、呼吸机内部回路消毒机技术参数

1、消毒机理：全部消毒过程使用醇类复合消毒液或3%过氧化氢消毒液（两种消毒液不能混合使用），机器不含臭氧结构，消毒过程无臭氧残留。

2、消毒设备具有国家二类医疗器械许可证、注册证、生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。消毒试剂具有生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。

3、复合醇消毒液有效成份明确：乙醇、葡萄糖酸氯己定（乙醇含量63%-79%；葡糖糖酸氯己定0.16%-0.22%（w/w））。且消毒液需提供无毒检验报告、消毒液说明书中应含有适用于麻醉机、呼吸机内表面路消毒字样。

4、常规模式消毒一个周期消毒液用量：10ml±10%；强化模式消毒一个周期消毒液用量：20ml±10%，消毒剂使用说明应包含适用于麻醉机、呼吸机消毒等字样，避免不当使用消毒剂导致麻醉机、呼吸机损坏（提供产品说明并加盖公章）。

5、消毒时间：常规消毒程序≤30分钟（非手动调节）。

6、消毒级别满足《消毒技术规范》(2002年版)最高要求。必须杀灭芽孢，符合消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值＞3.0，提供国家食品药品监督管理局等国家政府检测机构检测报告并加盖公章。

7、对人类冠状病毒、脊髓灰质炎病毒I型疫苗株的杀灭对数值>4.0；对龟分枝杆菌脓肿亚种、白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单菌的杀灭对数值>3.0。提供国家食品药品监督管理局等国家政府检测机构检测报告并加盖公章。

8、麻醉机内部回路消毒机基本要求：

8.1、消毒腐蚀：消毒完成后回路内无任何腐蚀，提供无腐蚀性检测报告。

8.2、麻醉机内部回路消毒时无须拆卸即可进行内部回路消毒，设备噪声≤55dB

8.3、温度控制装置，监控核心部位温度保证机器低于55°内部温度运行。

8.4、打印消毒记录：消毒结束后可打印消毒记录.

8.5、自动加液: 无液自动报警，更加合理人性化。

8.6、雾化方式：超声波雾化功能。

8.7、消毒循环结束后，无需解析快速自然分解。

8.8、消毒机具有自动注水、排水功能。具有彩色触摸屏幕，屏幕尺寸≤7寸