高端有创呼吸机招标参数要求

（进口）

一、基本要求：

1、原装进口，适用于成人、儿童、婴幼儿的有创、无创、高流量氧疗一体的高端呼吸机。

2、大于等于15英寸TFT彩色触摸屏（16：9，单屏），屏幕和主机可分离，屏幕可以灵活固定，操作界面可以个化配置。

3、中文操作界面，报警信息以中文显示，并中文显示报警原因和报警的处理方法。

4、在线电子说明书，可以在呼吸机显示屏上随时调阅，并具有上下文联想功能。

5、提供在线通气模式、特殊操作、特殊监测参数等的原理解释和操作指导。

6、内置电池支持主机和外置压缩机在交流电断电时工作，保证呼吸机按照设定的氧浓度供给患者混合气体。

7、具有截屏功能，方便教学及病历管理

8、能通过U盘直接导入数据，通过USB将一台设备的配置复制到另一台设备上，操作方便快速，或导出数据，快速输出界面设置、及截屏信息，方便治疗评估

9、能直接接投影仪，同步显示呼吸机信息，方便培训教学

10、永久性氧传感器监测氧浓度(顺磁氧监测），无耗材，减少医院成本

11、呼出阀可以高温（134度）高压灭菌，不需要细菌过滤器，无耗材，减少医院成本

12、热感应式流量传感器，可以消毒，不需要细菌过滤器，满足院感要求。

二、呼吸模式：

常规通气模式：

1、容量控制（VC）模式：CMV、A/C 、SIMV/PS。

2、压力控制（PC）模式：CMV、A/C 、SIMV/PS。

3、自主呼吸（SPN）模式：CPAP、 CPAP / PS、CPAP/VS。

特殊通气模式：

1、双水平气道正压通气：BIPAP / Bi-level / Bi-vent，在压控模式下全程支持病人自护呼吸；

2、优化流速的附加程序，可以叠加在所有容控模式（包括CMV\AC\SIMV等），保证在所有容控模式下全程支持病人自主呼吸。

3、VG容量保证；可以附加在所有压控模式（包括CMV\AC\SIMV），保证在所有压控模式下潮气量稳定，并提供VS模式（容量支持）

4、NIV无创通气功能，可实现在所有通气模式（容控、压控、辅助）上的无创通气。

三、呼吸机参数设定：

1、潮气量：20－3000ml；

2、呼吸频率可调：0.5-150次/分；

3、吸气时间可调：0.1-10秒；

4、吸气压力可调：1－95cmH2O；

5、压力上升时间可调：0-2秒；

6、PEEP：0- 50cmH2O；

7、压力支持：0－95cmH2O；

8、最大吸气流速：≥180L/min；

9、触发灵敏度：0.2－15L/min；

10、具有叹息功能，间断性复张肺；

11、吸痰前、后自动给病人纯氧，确保病人不发生低氧血症，断开管道时机器不报警、不增加气流、不会把管道中的痰液喷出而感染医护人员；

12、内置高流速氧疗功能：提供低浓度、高流量氧气治疗病人，可调节持续气流：2－50L/min，氧浓度精确可调：21-100％。

13、压力、吸呼比链接功能– 相关参数同步调节，使用压力链接进行肺复张时可以保证驱动压力恒定。

14、快速设置（无需确认即可即时改变设定参数值，实现设置参数的连续变化，方便特殊治疗，例如在肺复张时吸气压力和PEEP连续变化）。

四、监测参数：

1、潮气量（吸入/呼出/自主），分钟通气量（自主/总量/漏气量），呼吸频率（自主/总量），峰压、平均压、平台压，实际吸入氧浓度等。

2、脱机参数：最大吸气负压NIF，浅快呼吸指数RSB，口腔闭合压P0.1。

3、特殊监测参数：过度膨胀系数（C20/C），时间常数（TC、TCe），Ptrach（插管前端气道内压力）

4、PV环及趋势回顾，肺功能环可冻结测量，并可以设置参考环。

5、记录本功能（记录所有操作：模式改变、参数改变、雾化操作、吸痰操作等，记录所有的报警信息）。

五、配置要求

主机1台、原厂台车1个、支臂一个、湿化器1台、硅胶呼吸管路1套、模拟肺1个、流量传感器5个、高流量氧疗专用鼻导管25个、气管插管延长管50根，一次性细菌过滤器50个，中心氧气管道3米，中心空气管3米等

六、售后服务要求

由生产厂家直接负责安装、培训及售后服务，并提供免费服务电话（要有生产厂家售后服务承诺书），生产厂家在西北设有分公司（提供营业执照复印件），厂家在该省省会城市设有专职工程师（提供证明）。

保修期两年（由生产厂家提供承诺）。

厂家需提供临床培训

七、配置相匹配的空气压缩机。